XiVE S: пошаговое руководство по использованию набора для ремонта.

Извлечение сломавшихся компонентов с резьбой и винтов абатментов из XiVE S D3.0/ D 3,4/ D 3,8-5,5

1. установите направляющую втулку F/1 (1 бороздка) в имплантат, а физиодиспенсер - в положение назад.

2. Вставьте центральное сверло в направляющую втулку и запустите его в обратном направлении с умеренным давлением на скорости около 1000 об/мин. Извлеките направляющую втулку.

3. Установите направляющую втулку F/2 (2 бороздки) в имплантат, а физиодиспенсер - в положение вперёд.

4. Установите винтовое сверло в направляющую втулку. Высверливайте фрагмент с легким давлением на скорости около 2000 об/мин, пока стержень свёрла не достигнет верхней части направляющей втулки. Делайте остановки для ополаскивания и отсасывания осколков. Извлеките направляющую втулку.

5. Установите направляющую втулку F/3 (0 бороздок) в имплантат.

6. Смажьте метчик вазелином. Вручную проверните мётчик на 1/2 оборота по часовой стрелке (вперёд) и на 1/4 оборота против часовой стрелки (назад). Продолжайте, пока стержень метчика не достигнет верхней части направляющей втулки.