Silent

№ 2921-xxxx

Введение

Мы рады, что Вы решили приобрести лабораторный пылесос Silent.

Данный прибор обеспечивает новый стандарт в отношении функциональности, эффективности и эргономичности.

/3084/	Внимательно прочтите следующую инструкцию по эксплуатации и выполняйте содержащиеся в ней указания по безопасности, чтобы обеспечить длительную и бесперебойную работу .

Символы

В этой инструкции и на самом приборе Вы найдете значки со следующим значением:

/W09/	Опасность
Существует непосредственная опасность травм

/W08/	Электрическое напряжение
Существует опасность в связи с электрическим напряжением

/R01/	Внимание
При невыполнении указания имеется опасность поломки прибора

/R02/	Указание
Полезный совет, облегчающий работу с прибором.

/2808/	Только для использования во внутренних помещениях.

/2549/	Перед открытием прибора отключить от сети, вынуть сетевой штекер.

/W26/	Опасность ожога
Горячие поверхности или предметы

/W02/	Предупреждение в отношении взрывоопасных веществ

/W11/	Предупреждение в отношении пожароопасных веществ

/W01/	Предупреждение в отношении огнеопасных веществ

/3084/	Выполнять требования инструкции по эксплуатации

Прочие символы объясняются при их использовании.

Указания для технических служб

/W09/	Проинструктируйте пользователей с помощью данной инструкции по использованию прибора относительно области применения, возможных опасностях при работе и эксплуатации вытяжки.

Держите данную инструкцию в доступном для пользователя месте.

Прочие указания Вы найдете в разделе  
	„Указания для пользователя“
в конце данной инструкции.

Инструкция по эксплуатации

1.	Инсталляция и ввод в эксплуатацию

1.1	Инсталляция

Выньте прибор и принадлежности из картонной упаковки.

Проверьте комплектность полученного прибора (сравни главу  "Объем поставки").

Прибор поставляется в готовом для работы виде.

/R01/	Выберите место для установки Silent таким образом, чтобы вентиляционное отверстие оставалось свободным.

При установке в шкафах отверстие предусмотреть с учетом следующих минимальных размеров:

•	Круг:	минимум 120 мм в диаметре

•	Прямоугольник:	минимум 170 x 65 мм.

Silent  предназначен для установки на полу (например, под столом).

/W09/	В частности при монтаже прибора на роликах  (см. принадлежности) его следует эксплуатировать только при установке на полу.

1.2	Подключение к вытяжной вентиляции

Подключение к вытяжной вентиляции производится с помощью всасывающего шланга.

•	Вставьте всасывающий шланг на штуцер лабораторной вытяжки (снимок 1).

•	Подключите всасывающий шланг к нужному прибору (например,  пескоструйка, сухой триммер, финагель и т.д.).

С помощью переходника к пылесосу можно подключить несколько приборов, при необходимости использовать адаптер для штуцеров шланга (см. принадлежности).

/W09/	Ни в коем случае не эксплуатировать Silent без всасывающего шланга.

/W09/	Избегать крутых подъемом и  "провисания" по ходу шланга. Шланг не пережимать и прокладывать без напряжения.

1.3	Подключение к электросети

/W08/	Проверьте перед подключением к электросети, чтобы характеристики напряжения на фирменной табличке совпадали с местными характеристиками напряжения.

•	Расправить сетевой кабель.

•	Нажатием на выключатель AUS (снимок 2a) убедитесь, что прибор выключен.

•	Подключить сетевой кабель к розетке (снимок 3).

Silent  готов теперь к длительному режиму работы.

1.4	Подключение электрических приборов, образующих пыль

/W09/	При подключении к пылесосу электрических приборов выполняйте требования инструкции по эксплуатации и указания по безопасности для данных приборов.

/W08/	Розетку прибора следует использовать только для подключения электрических приборов, образующих пыль, эксплуатируемых в комбинации с пылесосом.

Розетка прибора проводит напряжение, как только Silent подключается к сети,  даже если пылесос выключен. Тем самым небольшие работы могут быть выполнены и без эксплуатации пылесоса.

/W08/	Потребляемая мощность всех подключенных к розетке приборов не должна превышать значение, указанное рядом с розеткой прибора.

Silent может эксплуатироваться в длительном или автоматическом режиме.

В автоматическом режиме пылесос включается автоматически, когда включается подключенный электрический прибор.

Для этого соответствующий электрический прибор подключается к розетке  на задней панели пылесоса (снимок 4-a).

В случае с другими штекерными системами учтите, пожалуйста,  требования раздела  D.2 в конце данной инструкции.

2.	Эксплуатация

2.1	Элементы обслуживания 
(снимок 5)

(A)	Выключатель AUS

(B)	Включатель EIN

(C)	Индикация LED автоматический режим

(D)	Кнопка режима работы, длительный / автоматический режим

(E)	Индикатор LED длительного режима

(F)	Установочная кнопка мощности всасывания / чувствительности включения

(G)	7-сегментная индикация мощности всасывания / чувствительности включения

(H)	Установочная кнопка мощности всасывания / чувствительности включения

(K)	Индикация LED "Заменить фильтр"

2.2	Включение/ выключение EIN / AUS

Silent включается с помощью выключателя EIN (B) (снимок 2b), а выключается с помощью выключателя AUS (A) (снимок 2a).

Пылесос начинает работу и останавливается в зависимости от выбранного рабочего состояния (длительный режим или автоматический режим).

/R02/	Рабочий режим, который был установлен при выключении, заносится в память, если пылесос находится в рабочем состоянии примерно дольше 5 сек.. При включении автоматически вновь устанавливается сохраненный рабочий режим.

2.3	Регулировка и индикация мощности всасывания

Мощность всасывания Silent может быть 9 степеней. Это позволяет точно приспособиться к различному всасываемому материалу.

Установленная мощность всасывания показывается на индикаторе (G) (индицируемые значения от  1 до 9). С помощью установочных кнопок  (F) и (H) мощность всасывания можно повышать или снижать.

Повышение мощности всасывания

Снижение мощности всасывания

2.4	Длительный режим работы

В длительном режиме пылесос работает, как только включается, независимо от подключенных приборов или вытяжки.

С помощью ключа режима работы (D) выполняется переключение с режима "длительный режим работы" на  "Автоматический режим".

Выбранный режим работы показывается на электронном индикаторе  LED (C) и (E).

Автоматический режим, LED (C)

Длительный режим, LED (E)

Установка длительного режима:

•	Включите Silent (снимок 2b).

•	Если при выключении был установлен длительный режим, то пылесос опять окажется в длительном режиме. Индикатор LED (E) светится, и вытяжка начинает работу.

•	Если при выключении был установлен автоматический режим, то пылесос опять окажется в автоматическом режиме. Светится индикатор LED (C).

•	Нажмите ключ (D), пока не загорится индикатор LED длительного режима (E)  и начнет работать пылесос.

Запуск и остановка пылесоса осуществляется с помощью включателя EIN (B) и выключателя AUS (A), или путем переключения на автоматический режим, кнопка (D).

2.5	Автоматический режим

В автоматическом режиме пылесос начинает работу только когда включается  или работает подключенный электрический прибор.

Установка автоматического режима:

•	Прибор был подключен к Silent, как описано в п. 1.2 и 1.4.

•	Включите Silent (снимок 2b).

•	Если при выключении был установлен автоматический режим, то пылесос вновь окажется в автоматическом режиме. Светится индикатор LED (C).

•	Если при выключении был установлен длительный режим, то пылесос вновь окажется в длительном режиме. Индикатор LED (E) светится, и пылесос начинает работать.

•	Нажмите ключ (D), пока не загорится индикатор LED автоматического режима (C). Пылесос отключается.

•	Как только Вы начнете работать с прибором, создающим пыль, стартует пылесос.

•	После отключения прибора Silent работает еще около 5 секунд и затем останавливается автоматически.

2.6	Настройка автоматики включения

В автоматическом режиме Silent включается и выключается с помощью автоматики.

Эта пусковая  автоматика на электричество, расходуемое электрическим прибором, подключенным к розетке пылесоса (снимок 4a).

Если данный ток больше, чем установленный в  Silent  пусковой порог, то пылесос включается. Если ток меньше данного пускового порога, пылесос останавливается.

Пусковой порог можно изменять с помощью 10 степеней (от 0 до 9), чтобы пусковую автоматику оптимально приспособить к различным приборам.

2.6.1	Silent не начинает работу в автоматическом режиме

Если пылесос начинает работать в автоматическом режиме, хотя это не предусмотрено (например, когда включается пескоструйка, или выполняется сверление с помощью соответствующего прибора), то слишком высок актуальный пусковой порог.

В этом случае:

•	включить подключенный прибор и поработать с ним;

•	нажимать ключ для переключения режима работ (D) 3 сек. ;

оба индикатора LED (C) и (E) мигают и на индикаторе мигает  „0“;

пылесос начинает работу;

•	нажать на ключ переключения режима работ (D), в память заносится новый пусковой порог „0“.

2.6.2	Silent начинает работу в автоматическом режиме, хоте этого не должно быть

Некоторые электрические приборы потребляют электричество уже сразу после включения, хотя с ним пока еще не работают. Например, включенные приборы для сверления отверстий под штифты потребляют электричество для выверки цели лазера, даже если с ними еще не сверлили.

В этих случаях может случиться так, что пылесос начинает работу, хотя с прибором пока не работали.

Чтобы обеспечить старт Silent только при работе с прибором:

•	включить подключенный прибор, но не работайте с ним;

пылесос начинает работу;

•	нажимать ключ переключения режима работы (D) 3 секунды;

оба индикатора LED (C) и (E) мигают, на индикации мигает „0“;

•	с помощью кнопки  (+)  (H) поэтапно повышать пусковой порог, пока пылесос не остановится;

•	нажать ключ переключения режима работы (D) , новый пусковой порог заносится в память.

/R02/	При пусковых порогах ниже  „5“ Silent может при включении за счет пусковых  импульсов запускаться на короткое время. Примерно через 5 секунд он останавливается автоматически.

/R02/	Если включаются приборы, которые после выключения уже потребляют электричество, хотя с ними еще не работают (например, приборы для сверления отверстий или микромоторы), то пылесос ввиду пусковых импульсов может начать на какое-то время работать. Он автоматически останавливается примерно спустя 5 секунд. Если этого не происходит, то можно заново установить пороговое значение, как описано в п. 2.6.2.

/R02/	Некоторые микромоторы более старых моделей не обеспечивают достаточный сигнал для пусковой автоматики. Поэтому с данными приборами пылесос не может работать в автоматическом режиме.

/R02/	Различные приборы меняют потребление электроэнергии, когда нагреваются в процессе работы. При необходимости нужна дополнительная коррекция регулировки.

2.7	Индикация "Заменить фильтр"

Светящийся индикатор LED (K) сигнализирует, что следует заменить фильтр. Одновременно 3 раза звучит акустический сигнал.

При этом может идти речь как о мешке для пыли, так и о фильтре тонкой очистки.

Замените фильтр, как описано в главе "чистка/уход".

/R02/	Если пылесос несмотря на индикацию "заменить фильтр"  продолжать эксплуатировать, то он автоматически останавливается, если воздушный поток падает ниже постоянного настроенного значения. За счет этого предотвращается перегрев мотора при высокой мощности всасывания. 
Путем включения и выключения это  индикация пропадает, и пылесос стартует вновь.

/W09/	При работе с закупоренными фильтрами может возникнуть опасность повреждения пылесоса. Если пылесос автоматически останавливается при полном фильтре, обязательно заменить фильтры.

2.7.1	Настройка сигнального порога индикации "Заменить фильтр"

"Заменить фильтр" сигнализирует, если поток воздуха падает ниже устанавливаемого порогового значения.

Данное значение может быть изменено пользователем, если, например, подключен прибор, воздухозаборники которого имеют слишком малое поперечное сечение. В этом случае сигнал  "Заменить фильтр"  индицируется слишком рано.

Данную настройку в идеальном варианте следует выполнять вдвоем.

Настраивать нужно только с новым мешком для пыли и новым фильтром тонкой очистки.

/W09/	При неверной настройке порогового значения мешок, полный пыли, может более не распознаваться, что может привести к разрыву мешка. 
В зависимости от наполнения при этом может возникнуть опасность для пользователя К тому же может поломаться пылесос.

Значение настраивается следующим образом:

•	выключить Silent;

•	путем частичного закрытия воздухозаборника или шланга сократить воздушный поток и тем самым имитировать заполненный пылью мешок;

•	одновременно нажать три кнопки (D), (F) und (H), держать нажатыми  и включить  Silent (снимок 6);

на индикаторе (G) появляется "C";

пылесос измеряет установленный поток воздуха и сохраняет данное значение в качестве пускового порога;

затем Silent переходит в рабочее состояние, установленное перед отключением (длительный или автоматический режим), и на индикаторе показывается актуальная степень всасывания.

/R02/	Чем больше был перекрыт воздухозаборник во время настройки, тем позднее сработает в будущем индикация  „Заменить фильтр”.

2.8	Режим диагностики

Пылесос имеет режим диагностики, в котором проверяются различные функции и на индикации отображаются ошибки (G).

/R01/	Перед проведением диагностики вставить новый пакет для пыли и убедиться, что фильтр тонкой очистки чистый, а шланг свободен.

Установка режима диагностики:

•	Выключить Silent;

•	Нажать кнопку режима работы (D), держать нажатой и включить пылесос (снимок 7a).

В режиме диагностики:

•	Свечение для контроля всех элементов индикации около 3 сек., а датчик сигнала в это время подает акустический сигнал индикации наполнения фильтра.

•	Во время самодиагностики на индикаторе видно "d" (снимок 7b). Электроника проверяет различные внутренние элементы и функции, причем также на короткое время включается турбина на степень 1.

•	Если никакого сбоя не определяется, пылесос автоматически отключается после самодиагностики (примерно спустя 10 сек.) в предварительно настроенное рабочее состояние.

•	Если во время самодиагностики распознается сбой, то это показывается на индикаторе путем переменного мигания  "E" и цифры (1 - 3).

Это означает:

E1:	Сбой сенсора, прибор отдать в ремонт.

E2:	Сбой турбины, заменить турбину (см. список запчастей).

E3:	Сбой электроники, прибор отдать в ремонт.

Пылесос остается в режиме диагностики, пока не выключен выключатель АUS-(A).

3.	Чистка / Уход

/W08/	Перед выполнением профилактических работ вынуть сетевой штекер из розетки.

/W08/	Регулярно проверять кабель для подключения к сети, минимум раз в год, на наличие повреждений или признаков износа. В приборах с поврежденным кабелем его необходимо перед дальнейшей эксплуатацией заменить.

3.1	Уплотнители

Для правильной работы пылесоса важно, чтобы не были повреждены три уплотнителя:

•	Уплотнитель профиля выдвижного ящика для пыли (снимок 12a)

•	V-образное кольцо выдвижного ящика для пыли (снимок 12b)

•	Уплотнитель верхней фронтальной заслонки (снимок 20 ).

Эти уплотнители следует проверять при замене соответствующих фильтров и при повреждении заменять (см. список запчастей).

3.2	Замена мешка для пыли

Пылесос может работать только с полной системой фильтров. Если сигнализируется  "заменить фильтр", необходимо срочно заменить мешок для пыли на новый.

/W09/	Если мешок не заменить, есть опасность разрыва. В зависимости от наполнения при этом может возникнуть опасность для пользователя. К тому же может поломаться пылесос.

•	Нижний фронтальный козырек потянуть вперед (снимок 8).

•	Выдвинуть ящик для пыли вперед (снимок 9).

•	Мешок в выдвижном ящике отнести к месту утилизации.

•	Закрыть мешок с помощью язычка "TOP" (снимок 10).

•	Вынуть мешок и утилизировать согласно установленному порядку.

/W09/	При утилизации мешка с пылью выполнять местные предписания

Обратить внимание на указания по безопасности!
При необходимости пользоваться личными средствами защиты.

•	Установить новый мешок в выдвижной ящик для пыли. Обратить внимание на правильную установку в направляющие пазы (снимок 11) и чтобы надпись „TOP“ смотрела вверх.

/R01/	Использовать только оригинальные мешки для пыли фирмы Renfert (см. список запчастей).

•	Проверить уплотнения выдвижного ящика для пыли на наличие повреждений, при необходимости обновить (снимок 12a, b).

•	Задвинуть ящик до упора. Обратить внимание на то, чтобы ящик установлен был правильно (снимок 13).

•	Снизу навесить фронтальный козырек (снимок 14) и сверху на фиксаторы, пока не защелкнется (снимок 15).

3.3	Фильтры

/W09/	Пылесос нельзя эксплуатировать НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ без полной системы фильтров.

3.3.1	Замена фильтра тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки следует проверять и заменять регулярно, минимум раз в год. Его следует заменить в любом случае, если несмотря новый мешок для пыли вновь светится индикация "заменить фильтр" (K).

•	Потянуть верхний фронтальный козырек вперед (снимок 16).

•	Вывернуть фильтр тонкой очистки против часовой стрелки (снимок 17).

•	Вынуть фильтр (снимок 18) и утилизировать.

/W09/	При утилизации фильтра тонкой очистки выполнять местные нормы и предписания по предотвращению несчастных случаев !
В зависимости от содержащихся в фильтре материалов следует пользоваться средствами личной защиты.

•	Установить новый фильтр тонкой очистки, и  целиком вставить его с фиксирующим хомутом (снимок 19).

/R01/	Использовать только оригинальные фильтры тонкой очистки Renfert  (см. список запчастей).

•	Ввернуть фильтр тонкой очистки по часовой стрелке и плотно затянуть (снимок 17).

•	Проверить уплотнение фронтальной заслонки на наличие повреждений, при необходимости обновить (снимок 20).

•	Закрыть фронтальную заслонку (снимок 21, 22).

3.3.2	Замена фильтра отработанного газа

В фильтре отработанного воздуха скапливается прежде всего пыль от угольных щеток турбины. Фильтр следует менять раз в год:

•	Нажать на 4 защелки кассеты с фильтром и потянуть кассету вниз (снимок 23).

•	Утилизировать фильтр и кассету в соответствии с действующим порядком.

/W09/	При утилизации фильтра учитывать региональные нормы и предписания по  предотвращению несчастных случаев!

В зависимости от содержащихся в фильтре материалов следует пользоваться средствами личной защиты.

•	Новый фильтр поместить в новую кассету так, чтобы гладкая, уплотненная сторона фильтра в смонтированном виде смотрела вниз, или соответственно наружу.

•	Установить новую кассету с фильтром на отверстие для отработанного воздуха.

•	Обратить внимание на правильную посадку и попадание во все пазы.

/R01/	Использовать только оригинальный фильтр для отработанного газа фирмы Renfert (см. список запчастей).

3.3.3	Замена фильтра электроники

Электроника снабжается охлажденным воздухом с помощью специального фильтра. Наполнение фильтра зависит от условий в лаборатории.

Фильтр следует проверять и при необходимости менять ежегодно:

•	Нажать на 2 защелки кассеты с фильтром и потянуть кассету назад (снимок 24).

•	Фильтр и кассету утилизировать в соответствии с установленным порядком.

/W09/	При утилизации фильтра электроники выполнять местные нормы и предписания по предотвращению несчастных случаев !
В зависимости от содержащихся в фильтре материалов следует пользоваться средствами личной защиты.

•	Установить кассету с фильтром на отверстие.

•	Обратить внимание на корректную посадку и попадание во все пазы.

/R01/	Использовать только оригинальный фильтр для электроники от Renfert (см. список запчастей).

3.4	Замена предохранителей

/W08/	Перед заменой предохранителя вынуть сетевой штекер.

Пылесос имеет два предохранителя для защиты (снимок 4b).

При замене предохранителей использовать только предохранители с указанными характеристиками, см. главу "Технические характеристики".

/W08/	Не следует использовать предохранители с более высокими характеристиками.

3.5	Замена турбины

Турбина вставлена в капсулу-корпус, с которым она образует единое целое. Она может быть легко заменена без инструмента.

/W08/	Перед открытием прибора вынуть сетевой штекер.

/W26/	Мотор может быть нагретым. Перед заменой мотор должен остыть.

/W08/	Турбина должна работать только во встроенном виде. Проверка функциональности или ремонт должен выполняться только профессиональным электриком.

•	Снять 2 гайки с накаткой на задней стенке прибора (снимок 25).

•	Снять крышку.

•	Вынуть штекер серого кабеля мотора из розетки (снимок 26a).

•	Ослабить 2 внутренние, серые гайки с накаткой (снимок 26b) и вывернуть примерно на 1 см, эти гайки удалять не следует.

•	Деблокировать турбину путем вращения по часовой стрелке и потянуть назад (снимок 27).

•	Установить новую турбину (снимок 27) и зафиксировать путем вращения против часовой стрелки (снимок 28). Соединительный кабель при этом должен смотреть вверх (снимок 27a).

•	Подтянуть внутренние гайки с накаткой (снимок 26b).

•	Вставить штекер кабеля мотора в розетку (снимок 26a).

•	Крышку с язычком на нижнем краю вставить в корпус и захлопнуть.

•	Закрепить крышку гайками с накаткой  (снимок 25).

/W09/	При утилизации старого мотора выполнять местные нормы и предписания по предотвращению несчастных случаев!

3.6	Замена вытяжного лабиринта

Пыль от угольных щеток турбины также скапливается в вытяжном лабиринте.  Из-за этого он со временем становится неприглядным.

/W08/	Перед открыванием прибора вынуть сетевой штекер.

Для замены вытяжного лабиринта:

•	Снять 2 гайки с накаткой на задней стенке прибора (снимок 25).

•	Снять крышку.

•	Потянуть вытяжной лабиринт назад.

/W09/	При утилизации вытяжного лабиринта выполнять местные нормы и предписания по предотвращению несчастных случаев !

•	Вставить новый вытяжной лабиринт, обратить внимание на корректную посадку. Отверстия в вытяжном лабиринте должны смотреть назад (снимок 29).

•	Крышку с язычком на нижнем краю вставить в корпус и захлопнуть.

•	Закрепить крышку гайками с накаткой  (снимок 25).

4.	Запчасти

Номера запчастей см.  в прилагаемом списке запчастей.

5.	Объем поставки

1	Лабораторная вытяжка  Silent

1	Инструкция по эксплуатации с приложениями

1	Список запчастей

1	Всасывающий шланг

1	Мешок для пыли

1	Фильтр тонкой очистки

1	Адаптер для штуцеров шланга

1	Штепсельная вилка с защитным контактом (только для 2921-0000)

6.	Формы поставик

№ 2921-0000	Silent, 230 V, 50/60 Hz

№ 2921-1000	Silent, 120 V, 50/60 Hz

7.	Принадлежности

№ 2921-0002	Комплект мешков для пыли (5 штук)

№ 2921-0001	Набор роликов

№ 2925-0000	Финагель (без стекла)

№ 2925-1000	Стекло с держателем (для финагеля)

№ 2926-0000	Переходник с  4 муфтами  (без шланга)

№ 2926-1000	Набор муфт, 4 штуки

№ 15-0444	Отсасывающий шланг (в погонных метрах)

8.	Алгоритмы решения возможных проблем

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Пылесос неожиданно останавливается. | • Пылесос эксплуатируется далее несмотря на индикацию „Заменить фильтр“ • Неисправный предохранитель прибора • Сработал выключатель термозащиты мотора • Неисправная турбина • Предохранитель здания не исправен | • Заменить мешок для пыли (глава 3.2), см. также главу 2.7 • Проверить предохранитель, при необходимости заменить (глава 3.4) • Проверить мешок для пыли и фильтр, при необходимости заменить (глава 3.2 и 3.3) • Проверить фильтр отработанного воздуха, при необходимости заменить (глава 3.3.2). • Проверить, не закупорен ли шланг, устранить пробку • Пылесос может вновь начать работу спустя примерно 1 час времени охлаждения • Выполнить цикл режима диагностики (глава 2.8), при наличии сбоя "E2" турбину заменить (см. Список запчастей) • Заменить предохранитель здания • Проверить общую мощность потребления пылесоса плюс производящего пыль прибора |
| При самотестировании сообщается о сбое в работе турбины, хотя она работает. | • Фильтр полный • Закупорен шланг • Неисправная турбина | • Проверить мешок для пыли и фильтр тонкой очистки, при необходимости заменить (глава 3.2 и 3.3.1) • Устранить закупорку шланга • Заменить турбину (глава 3.5) |
| Мощность всасывания слишком мала. | • Степень всасывания слишком низкая • Фильтр закупорен • Шланг закупорен • Ящик для пыли не герметичен • Фронтальный козырек вверху плохо закрывается • Шланг поврежден | • Увеличить степень всасывания (глава 2.3) • Проверить мешок для пыли и фильтр тонкой очистки, при необходимости заменить (глава 3.2 и 3.3.1) • Устранить закупорку шланга • Проверить корректность установки выдвижного ящика (глава 3.2). • Проверить уплотнитель ящика на наличие повреждений, при необходимости обновить (глава 3.1) • Проверить корректность установки верхнего фронтального козырька (глава 3.3.1) • Проверить уплотнитель верхнего фронтального козырька на наличие повреждений, при необходимости заменить (глава 3.1) • Проверить шланг, при необходимости заменить |
| Индикация „Заменить фильтр“ вскоре после замены фильтра начинает светиться вновь. | • Закупорен фильтр тонкой очистки • Шланг закупорен • Поперечное сечение воздухозаборника подключенного прибора слишком мало • Пыль слишком мелкая | • Заменить фильтр тонкой очистки (глава 3.3.1) • Устранить закупорку шланга • Отрегулировать сигнальный порог индикации „заменить фильтр“ (глава 2.7.1). • Отрегулировать сигнальный порог индикации „Заменить фильтр“ (глава 2.7.1). |
| Мешок для пыли лопнул. | • Чувствительность индикации „Заменить фильтр“ не приспособлена к всасываемому материалу. | • При установке сигнального порога индикации „заменить фильтр“ (глава 2.7.1) поперечное сечение воздухозаборника и шланга закрывать лишь немного. |
| Пылесос не функционирует при работе подключенного прибора. | • Пылесос не включен. • Прибор не подключен к розетке Silent • Неверный режим работы • Пусковой порог автоматики включения слишком высокий • Предохранитель прибора не исправен • Пусковая автоматика не распознает работу прибора | • Включить пылесос (глава 2.2) • Подключить прибор к Silent (глава 1.4) • Выбрать автоматический режим (глава 2.5) • Отрегулировать пусковую автоматику (глава 2.6) • Проверить предохранитель, при необходимости заменить (глава 3.4) • Некоторые микромоторы более старых моделей не обеспечивают достаточный сигнал для пусковой автоматики. Пылесос эксплуатировать в длительном режиме |
| Пылесос начинает работать, хотя подключенный прибор еще не используется. | • Пусковой порог автоматики включения слишком низкий | • Отрегулировать пусковую автоматику (глава 2.6) |
| Пылесос не прекращает работу, когда отключается подключенный к нему прибор. | • Прибор, создающий пыль, не подключен к розетке Silent • Неверный режим работы • Слишком низкий пусковой порог | • Подключить прибор к Silent (глава 1.4) • Выбрать автоматический режим (глава 2.5) • Отрегулировать пусковую автоматику (глава 2.6) |
| Невозможно выполнить удовлетворительную настройку автоматики включения. | • Некоторые микромоторы более старых моделей не обеспечивают достаточный сигнал для автоматики включения. | • Пылесос эксплуатировать в длительном режиме работы |
| Пылесос при включении начинает работать в течение короткого времени. | • Слишком низкая чувствительность при включении | • Отрегулировать пусковую автоматику (глава 2.6) |
| Крышки перед фильтром тонкой очистки и выдвижным ящиком для пыли плохо открываются. | • Болты загрязнены | • Почистить болты, при необходимости немного смазать |

Указания для сервисной службы

Следующие указания должны Вам помочь обеспечить надежную работу Silent в лаборатории.

/W09/	Проинструктируйте пользователей с помощью данной инструкции об области применения, возможных опасностях при работе и обслуживании пылесоса.

Данная инструкция должна быть доступна для пользователей.

A.	Область применения

Silent – лабораторный пылесос для устранения пыли класса  "L", возникающей в стоматологической лабораторииr (например, от пескоструек или сухих триммеров).

Он предназначен исключительно для профессионального использования в лабораториях, а не для домашнего применения.

Silent можно эксплуатировать как в ручном режиме, так и в связи с работой с подключенными электрическими приборами, создающими пыль.

К пылесосу можно подключать один или несколько приборов. Подключение нескольких приборов выполняется с помощью переходника, поставляемого в виде принадлежности (см. главу  "Принадлежности").

A.1	Использование по назначению

Пылесос используется для отсасывания сухой, вредной для здоровья, невзрывоопасной пыли с характеристиками MAK >1 мг/м³.

Пожароопасные, легко воспламеняющиеся, воспламеняющиеся или взрывоопасные материалы не должны удаляться с помощью Silent.

Отсасывание жидкостей, раскаленных или горячих материалов не допускается.

A.2	Условия окружающей среды
(согласно DIN EN 61010-1)

•	во внутренних помещениях,

•	на высоте до  2.000 м над уровнем моря,

•	при температуре окружающей среды  5 - 40ºC [41 - 104ºF] *),

•	при максимальной относительной влажности 80% при 31ºC [87,8ºF], с линейным убыванием до 50% относительной влажности при 40ºC [104ºF] *),

•	при электропитании от сети, если колебания напряжения не превышают 10% от номинального значения,

•	при категории перенапряжения II,

•	при степени загрязнения 2.

•	для пыли класса "L"

*)	Прибор функционирует при 5 - 30ºC [41 - 86ºF] при относительной влажности воздуха до  80%. При температурах 31 - 40ºC [87,8 - 104ºF] влажность воздуха должна пропорционально убывать, чтобы обеспечивать рабочую готовность (например, при 35ºC [95ºF] = 65% влажность воздуха, при 40ºC [104ºF] = 50% влажность воздуха). При температуре свыше 40ºC [104ºF] прибор эксплуатировать нельзя.

B.	Указания по безопасности

Только для использования во внутренних помещениях. Прибор предназначен для работы только в сухих условиях и не может использоваться и храниться на открытом воздухе или  в мокрых условиях.

/W08/	Лабораторный пылесос Silent – электрический прибор с потенциалом опасности. Его можно вводить в эксплуатацию только после перехода на соответствующую для данной страны систему штекеров. Эту работу должен выполнять только профессиональный электрик.

/W08/	Перед вводом в эксплуатацию сверить данные фирменной таблички с характеристиками региональной сети напряжения.

/W09/	Не всасывать вредные для здоровья виды пыли со значением MAK < 1 мг/м³ .
Выполняйте EN 60335-2-69 приложение AA или запросите Ваш профсоюз или компетентные власти.

/W09/	При работе с опасными материалами учитывать данные из паспортов безопасности.

/W09/	При работе с опасными материалами пользоваться средствами личной защиты.

/W09/	Регулярно проверять соединительные провода и шланги (например, сетевой кабель) на наличие повреждений (например, сгиб, трещины, поры) или износ.
Приборы с поврежденными соединительными проводами, шлангами или другими дефектами эксплуатировать нельзя.

/W08/	Перед выполнением работ с электрическими деталями прибор отключить от сети.

/W09/	Не эксплуатировать без полной системы фильтров (мешок для пыли, фильтр тонкой очистки, фильтр отработанного воздуха, фильтр электроники).

/W09/	Эксплуатировать только при закрытом ящике для пыли.

/W09/	Не эксплуатировать без всасывающего шланга.

/W02//W11//W01/	Не отсасывать горючие или взрывоопасные  газы, пары, пыль.

/W09/	Не всасывать жидкости.

/W09/	Не всасывать горячие материалы.

/W09/	Прибор эксплуатировать только под надзором.

/W09/	При использовании в области медицинских вспомогательных средств заготовки и материалы должны быть предварительно подходящим образом очищены.

/W09/	Если пылесос используется для удаления опасных веществ, использовать подходящие средства личной защиты, позаботиться о том, чтобы отработанный воздух утилизировался соответствующим образом. Соответствующие требования см. в паспортах безопасности.

C.	Допущенный персонал

Эксплуатация и уход за Silent должны выполняться только обученным персоналом.

Подростки и беременные женщины должны работать с пылесосом только с подходящими средствами личной защиты, особенно если работают с опасными веществами.

Ремонтные работы, не приведенные в данной инструкции, в частности проверка турбины в разобранном состоянии, могут проводиться только профессиональными электриками.

D.	Подготовка к вводу в эксплуатацию

D.1	Подключение к вытяжке

Прибор поставляется  с соединительным кабелем с двухполюсным штекером с защитным контактом (согласно  DIN 49441 или NEMA).

В странах с другими штекерными системами прибор нужно вводить в эксплуатацию только после перехода на соответствующую штекерную систему.

Переустановка должна выполняться профессиональным электриком.

Можно подключаться только к розеткам, которые подключены к системе  защиты от максимальных нагрузок.

Перед вводом в эксплуатацию следует сверить данные фирменной таблички с характеристиками региональной сети напряжения.

D.2	Подключение прибора, создающего пыль

Для подключения прибора, которому требуется пылесос, на задней стенке прибора находится розетка для двухполюсного штекера с защитным контактом  (согласно  DIN 49441 или NEMA) (снимок 4a).

К приборам с розеткой в соответствии с  DIN 49441 прилагается подходящий штекер  (снимок 30). С помощью данного штекера можно сделать адаптер для специфичной для данной страны штекерной системы.

/W08/	Такой адаптер должен изготавливать только специалист-электротехник !
Адаптер не должен прерывать систему защиты от максимальных нагрузок!

E.	Ремонт

Ремонт должен производиться только профессиональными электриками и сервисной  службой продавшей прибор фирмы.

При выполнении ремонтных работ в зависимости от особенностей фильтров следует пользоваться средствами личной защиты.

F.	Указания по утилизации

F.1	Утилизация расходных материалов

Мешки и фильтры, наполненные пылью, а также фильтры мотора и электроники следует утилизировать в соответствии с нормами для данной страны.

В зависимости от особенностей данного фильтра необходимо использовать личные средства защиты.

F.2	Утилизация прибора

Утилизация прибора должна производиться специальным предприятием. Необходимо это предприятие проинформировать о вредных для здоровья  остатках в приборе.

G.	Технические характеристики

Сетевое напряжение:	230 V, 50/60 Hz
	120 V, 50/60 Hz

Потребляемая мощность вытяжки:	1300 W (230 V)
	1200 W (120 V)

Максимальная характеристика подключения: 
розетки прибора:	2300 W (230 V)
	600 W (120 V)

Общая мощность при подключении:	3600 W (230 V)
	1800 W (120 V)

Сетевой входной предохранитель (снимок 4b):	2x 5 A (T) (230 V)
	2x 10A (T) (120 V)

Уровень звуковой нагрузки согласно 
DIN 45635 при максимальном объемном токе:	56 dB(A)

Объемный ток максим. x:	3300 л/минуту

Нижнее давление, максим.:	20 кПа [2,9 psi]

Поверхность фильтра тонкой очистки:	около 0,8 м²

Объем мешка для пыли:	около 7,5 л

Длина кабеля:	около  2 м [78,74 дюйма]

Габариты (высота x ширина x глубина):	595 x 225 x 565 мм     [23,4 x 8,8 x 22,2 дюйма]

Вес  (в порожнем состоянии):	около  21 кг

Ø воздухозаборников:
внутри:	32,5 мм [1,28 дюйма]
снаружи:	40 мм [1,57 дюйма]

H.	Исключение ответственности

Renfert GmbH отклоняет всякие претензии по возмещению ущерба и оказанию гарантийных услуг в следующих случаях:

•	если продукт используется в иных целях, нежели указанных в инструкции по эксплуатации,

•	если продукт был каким-либо образом изменен – кроме описываемых в инструкции по эксплуатации изменений,

•	если продукт подвергался ремонту неавторизованной службой сервиса или с использованием деталей производства не фирмы Renfert,

•	если продукт несмотря на видимые недостатки в отношении безопасности или повреждения продолжает эксплуатироваться дальше,

•	если продукт подвергся механическим ударам или его роняли.

I.	Гарантия

При надлежащей эксплуатации Renfert предоставляет на Silent  гарантию сроком на 3 года.  Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу (например, фильтр, мотор, предохранители и т.д.). Гарантия не действует в случае ненадлежащего использования, при невыполнении  инструкции по эксплуатации, чистке, уходу и подключению, в случае ремонта собственными силами или ремонта неавторизованными фирмами, при использовании запчастей других производителей и в случае не допустимых с точки зрения инструкции по эксплуатации вмешательств. Гарантийные услуги  не являются поводом для продления гарантии.

Возможны изменения