Renfert			TopSpin

Арт.№ 1835			Инструкция по эксплуатации

Мы рады, что Вы решили купить прибор для просверливания отверстий под штифты TopSpin, обеспечивающий новый стандарт функциональности, мощности и надежности. Просим Вас внимательно ознакомиться с данной инструкцией, чтобы Ваш прибор работал долго и без проблем.

- Описание / область применения

TopSpin – прибор для просверливания точных отверстий для закрепления штифтов различных pin-систем в зуботехнических лабораториях.

- Указания по безопасности

Учитывайте предписания профсоюза по предотвращению несчастных случаев  и следующие указания по безопасности при сверлении:

- Перед вводом в эксплуатацию сравните напряжение прибора с напряжением сети.

- Приборы с поврежденными проводами или другими дефектами эксплуатировать нельзя.

- Перед переоснащением следует вынуть сетевой штекер.

- При подключенном питании никогда не следует касаться сверла.

При неожиданном пуске прибора опасность травм.

- Никогда не следует работать с ТopSpin, имея распущенные волосы или широкую, болтающуюся одежду. Опасность травмы при втягивании и наматывании.

- Прибор предназначен для сверления гипсовых моделей и моделей из эпоксидной смолы.

- Никогда не следует касаться вращающегося сверла.

- Эксплуатация прибора только с помещенной моделью.

- Модель при сверлении не удерживать непосредственно над проецируемой лазерной точкой – опасность травмы.

Внимание! 	Лазерное излучение!

Не смотреть в луч!

Длина волны:	630-680 нм

Исходная мощность Ро: максимум < 1 мвт

Лазер класса:	2

- Монтаж / ввод в эксплуатацию

Поставьте прибор на ровную опору.  Две рабочие позиции возможны:

- Работа стоя =  позиция 0( (см. снимок 1)

- Смена позиции: 180( - поворот основания прибора (см.  снимок 2)

- Работа сидя = 16(-позиция (см. снимок 3)

Проверьте, совпадает ли сетевое напряжение с напряжением на табличке прибора.

- Подключение сетевого штекера – TopSpin (см. снимок 4)

- Подключение сетевого штекера к розетке (см. снимок 5)

- Установить сетевой выключатель на I (см. снимок 6)

- Проверить настройку глубины бора. Провести пробное сверление. Глубина сверления регулируется плавно (см. снимок 7)

TopSpin готов к работе.

- Эксплуатация / сверление

- Лазерный луч направить на штампик (см. снимок 8)

- Удерживать зубной ряд обеими руками (см. снимок 8)

- Автоматический старт мотора путем наклона столика для модели (см. снимок 9)

- Для более сильного надавливания использовать контропору на TopSpin (см. снимок 10)

- Выключить TopSpin (см. снимок 11)

Примечание: никогда не используйте TоpSpin для сверления металла!

  - Смена сверла:

- Выключить TopSpin (см. снимок 11), вынуть сетевой штекер.

- Приподнять столик для модели (см. снимок 12). Автоматически защелкивается в конечной позиции.

- Вынуть емкость для пыли (см. снимок 13)

- Выровнять паз сверлильного шпинделя на стопорном штифте (см. снимок 14)

- Вдавить стопорный штифт в паз сверлильного шпинделя (см. снимок 15) и удерживать

- Ослабить быстрозажимное приспособление путем вращения против часовой стрелки (см. снимок 16)

- Вынуть сверло (см. снимок 17) и вставить новое

- Плотно затянуть быстрозажимное приспособление путем вращения по часовой стрелке (см. снимок 18)

- Вставить емкость для  пыли (см. снимок 13)

- Опустить столик для модели (см. снимок 19)

4.2. Юстировка при отличающейся длине сверла

- Как 4.1) п.1.) до -6.)

- Удалить сверло (см. снимок 17)

- Корректировка стыка хвостовика с помощью ключа с внутренним шестигранником (комплект принадлежностей) ( см. чертеж 1 + снимок 20

- Вставить новое сверло (см. снимок 20)

- Как 4.1.) п.8.)-10.)

- Тест: мотор должен стартовать, прежде чем сверло достигнет уровня столика.

4.3. Замена сетевого предохранителя

- Выключить TopSpin (см. снимок 11), вынуть сетевой штекер.

- Ослабить растрирование вверху и внизу (см. снимок 23а)

- Вынуть держатель с предохранителями (см. снимок 23а)

- Заменить дефектные предохранители (см. снимок 24)

- Вставить держатель с предохранителями (см. снимок 23в)

4.4. Типы предохранителей

| Вид | наименование | Пометка на предохранителе | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-5675 | Слаботочный предохранитель ( 5 х 20 1 А средне-инертный (запчасть № 90003-5675) | М 1 А | 1835-000 (230 в, 50 гц) |
| 3-5678 | Слаботочный предохранитель ( 5 х 20 2 А средне-инертный (запчасть № 90003-5678) | М 2 А | 1835-4000 (115 в, 60 гц) |

Чертеж 1

# 5 Обнаружение причин сбоев

| Ошибка | Причина | Помощь |
| --- | --- | --- |
| Прибор не включается | нет подключения к сети сетевой предохранитель не исправен | проверить сетевое питание проверить сетевое питание |
| Отверстия слишком большие или не круглые | Сверло повреждено или истерлось. Сверлильный патрон неплотно затянут. Сверлильный патрон загрязнен. | Заменить сверло, Плотно затянуть сверлильный патрон. Очистить сверлильный патрон. |
| Недостаточная мощность сверления | Сверло истерлось | Заменить сверло |

- Чистка / уход

- Выключить TopSpin (см.снимок 11)

- Поднять столик для модели (см. сним. 12), автоматически попадает в конечную позицию.

- Вынуть пылесборник (см. снимок 13)

- Удалить пыль и установить пылесборник обратно

- Обратить внимание на плотную посадку силиконового кольца! (запасные кольца прилагаются) – см. стрелка на снимке 13

- Опустить столик для модели (см. снимок 19)

6.1 Чистка быстрозажимного приспособления

- Как 4.1) пункты 1.)-7.)

- Демонтировать зажимную гайку путем вращения против часовой стрелки (картинка 21)

- Вынуть зажимную цангу и очистить вместе с зажимной гайкой (картинка 22)

- Вставить зажимную цангу, надеть зажимную гайку и смонтировать путем вращения по часовой стрелке

- Вставить сверло >> как 4.1.) пункты 8.)-10.)

7.Запчасти

Номера запчастей см. в прилагаемом списке запчастей.

- Гарантия

При правильной эксплуатации Ренферт предоставляет на все детали TopSpin гарантию сроком на 3 года. Гарантия не распространяется на детали, подверженные естественному износу (например, сверла).

Гарантия не действует при неправильной эксплуатации, при несоблюдении предписаний по обслуживанию, чистке, уходу и подключению, в случае ремонта, производимого своими силами или неавторизованным персоналом, при использовании запчастей других производителей, при недопустимых вмешательствах. Гарантийные услуги не являются причиной продления срока действия гарантии.

- Технические характеристики

Напряжение: 	230 V, 50 Hz

115 V, 60 Hz

Мощность:	150 W

Число оборотов: 16000 оборотов в минуту

Габариты: 125 х 318 х 144 мм (ширина х высота х глубина)

Масса: 5 кг

Тип сверла: твердоcплавное сверло с хвостовиком ( 3 мм

Подъем столика: 0-12 мм плавно

Лазер: 2 класс

Уровень шума, измеренный согласно DIN 45635-01-KL3 при полной нагрузке: Lp(A)< 70 dB(A)

- Объем поставки

1 TopSpin

1 ступенчатое сверло

1 инструкция со списком запчастей арт.№ 1835-ХХХХ

1 ключ с внутренним шестигранником

1 сетевой кабель

1 комплект принадлежностей

- Принадлежности

№ 5010-0001 1 ступенчатое сверло (см. чертеж 2)

№ 367-0000 3 сверла Smart-Pin (см. чертеж 3)

Номер серии и дата изготовления указаны на фирменной табличке.